## RE22R-20050621
Bar Code | Bak codeGND | Bak Status | Silke | Bak code HV | Bak Status | silke | Elec Resis. GND | Elec Resis. HV | Leak Pass/Fail | Spacer Failures | DATE (HV) | DC8.5kV/uA | DC8.5KV/uA | DC 9.0KV/uA | DC 9.4KV/uA | DC 9.4KV/uA | DC 9.6 KV/uA | HV test Pass/Fail | Status Electrodes | Status Hot-melt | Status Oil | Status PET | Other Comments
[9 empty] | 20mbar |  |  | P/T(1002/22C) | P/T(1005/22C) | P/T(1005/22C) | P/T(1005/22C) | (1018/19C)
[6 empty] | kOhm/square |  |  | 15min |  |  | 12 H, begin | 12 H, final | 30 MIN | 36 H, begin | 36 H, final |  |  |  | G | G | G
KODEL-CMS-RE2/2R-TW01 | CH-CERN-P0001509PV | G | 32.4kΩ | CH-CERN-P0001579PV | G | 34.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 0.59 | 0.76
KODEL-CMS-RE2/2R-TW02 | CH-CERN-P0001486PV | G | 46.2kΩ | CH-CERN-P0001582PV | G | 217.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.23
KODEL-CMS-RE2/2R-TW03 | CH-CERN-P0001495PV | G | 39.2kΩ | CH-CERN-P0001578PV | G | 220kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.42
KODEL-CMS-RE2/2R-TW04 | CH-CERN-P0001490PV | G | 38.2kΩ | CH-CERN-P0001600PV | G | 23.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.31 | 0.42 | 0.51 | 0.61 | 0.64
KODEL-CMS-RE2/2R-TW05 | CH-CERN-P0001506PV | G | 66.2kΩ | CH-CERN-P0001572PV | G | 270kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27
KODEL-CMS-RE2/2R-TW06 | CH-CERN-P0001491PV | G | 27.4kΩ | CH-CERN-P0001573PV | G | 220.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.51
KODEL-CMS-RE2/2R-TW07 | CH-CERN-P0001505PV | G | 36.5kΩ | CH-CERN-P0001592PV | G | 158kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.5 | 0.59
KODEL-CMS-RE2/2R-TW08 | CH-CERN-P0001522PV | G | 107.4kΩ | CH-CERN-P0001575PV | G | 47.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.03 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.37
KODEL-CMS-RE2/2R-TW09 | CH-CERN-P0001475PV | G | 35.2kΩ | CH-CERN-P0001556PV | G | 276.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.28 | 0.34 | 0.45 | 0.54 | 0.78
KODEL-CMS-RE2/2R-TW10 | CH-CERN-P0001496PV | G | 143.2kΩ | CH-CERN-P0001574PV | G | 100kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.4
KODEL-CMS-RE2/2R-TW11 | CH-CERN-P0001508PV | G | 49.8kΩ | CH-CERN-P0001596PV | G | 250.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.41
KODEL-CMS-RE2/2R-TW12 | CH-CERN-P0001511PV | G | 230kΩ | CH-CERN-P0001602PV | G | 22.7kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1
KODEL-CMS-RE2/2R-TW13 | CH-CERN-P0001536PV | G | 66.5kΩ | CH-CERN-P0001552PV | G | 29.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.27 | 0.33 | 0.46 | 0.58 | 1.5
KODEL-CMS-RE2/2R-TW14 | CH-CERN-P0001510PV | G | 31.2kΩ | CH-CERN-P0001586PV | G | 20.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.31 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 1.11
KODEL-CMS-RE2/2R-TW15 | CH-CERN-P0001546PV | G | 42.5kΩ | CH-CERN-P0001601PV | G | 20kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.29 | 0.58 | 0.71 | 0.83 | 1.32
KODEL-CMS-RE2/2R-TW16 | CH-CERN-P0001493PV | F | 46kΩ | CH-CERN-P0001576PV | F | 186.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.36 | 0.73 | 0.87 | 0.99 | 1.69
KODEL-CMS-RE2/2R-TW17 | CH-CERN-P0001507PV | G | 39.2kΩ | CH-CERN-P0001603PV | G | 32.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.21
KODEL-CMS-RE2/2R-TW18 | CH-CERN-P0001520PV | G | 148.5kΩ | CH-CERN-P0001577PV | G | 248.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 29 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.93
KODEL-CMS-RE2/2R-TW19 | CH-CERN-P0001521PV | G | 47.6kΩ | CH-CERN-P0001591PV | G | 195.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.3 | 0.38 | 0.48 | 0.6 | 0.87
KODEL-CMS-RE2/2R-TW20 | CH-CERN-P0001497PV | G | 53kΩ | CH-CERN-P0001595PV | G | 24kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.32 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 1.6
KODEL-CMS-RE2/2R-TW21 | CH-CERN-P0001504PV | G | 71.3kΩ | CH-CERN-P0001551PV | G | 26.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.26
KODEL-CMS-RE2/2R-TW22 | CH-CERN-P0001543PV | G | 38.3kΩ | CH-CERN-P0001565PV |  | 29.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.4
[9 empty] | 20mbar |  |  | P/T(1002/21C) | P/T(1002/21C) | P/T(1000/20C) | P/T(1000/20C) | (1018/20C)
[6 empty] | kOhm/square |  |  | 15min |  |  | 12 H, begin | 12 H, final | 30 MIN | 36 H, begin | 36 H, final
KODEL-CMS-RE2/2R-TW23 | CH-CERN-P0001474PV | G | 35.6kΩ | CH-CERN-P0001583PV | G | 246.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW24 | CH-CERN-P0001539PV | G | 64.3kΩ | CH-CERN-P0001597PV | G | 240kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW25 | CH-CERN-P0001473PV | G | 58.2kΩ | CH-CERN-P0001541PV | G | 26.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.13 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW26 | CH-CERN-P0001498PV | G | 44.2kΩ | CH-CERN-P0001563PV | G | 27.1kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW27 | CH-CERN-P0001513PV | G | 54.3kΩ | CH-CERN-P0001566PV | G | 29.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW28 | CH-CERN-P0001512PV | G | 162kΩ | CH-CERN-P0001571PV | G | 29.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW29 | CH-CERN-P0001538PV | G | 6438kΩ | CH-CERN-P0001542PV | G | 32.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW30 | CH-CERN-P0001501PV | G | 152kΩ | CH-CERN-P0001554PV | G | 23.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW31 | CH-CERN-P0001503PV | G | 44.3kΩ | CH-CERN-P0001523PV | G | 24.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW32 | CH-CERN-P0001537PV | G | 67.3kΩ | CH-CERN-P0001564PV | G | 28.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW33 | CH-CERN-P0001492PV | G | 86.5kΩ | CH-CERN-P0001585PV | G | 27.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW34 | CH-CERN-P0001499PV | G | 48.2kΩ | CH-CERN-P0001567PV | G | 33.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW35 | CH-CERN-P0001484PV | G | 52.7kΩ | CH-CERN-P0001553PV | G | 29.8kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW36 | CH-CERN-P0001489PV | G | 107.2kΩ | CH-CERN-P0001570PV | G | 28kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW37 | CH-CERN-P0001546PV | G | 42.5kΩ | CH-CERN-P0001555PV | G | 28.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.32 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW38 | CH-CERN-P0001540PV | G | 71.3kΩ | CH-CERN-P0001549PV | G | 24.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW39 | CH-CERN-P0001545PV | G | 32.6kΩ | CH-CERN-P0001584PV | G | 27.6kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW40 | CH-CERN-P0001544PV | G | 39.2kΩ | CH-CERN-P0001594PV | G | 111.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW41 | CH-CERN-P0001531PV | G | 32.3kΩ | CH-CERN-P0001562PV | G | 218.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.15 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW42 | CH-CERN-P0001533PV | G | 43.2kΩ | CH-CERN-P0001568PV | G | 24.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-TW43 | CH-CERN-P0001532PV | G | 73.2kΩ | CH-CERN-P0001548PV |  | 25.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.23 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |  | P
[9 empty] | 20mbar |  |  | P/T(1002/22C) | P/T(1005/22C) | P/T(1005/22C) | P/T(1005/22C) | (1018/19C)
[9 empty] | 15min |  |  | 12 H, begin | 12 H, final | 30 MIN | 36 H, begin | 36 H, final
KODEL-CMS-RE2/2R-TN1 | CH-CERN-P0001511PV | G | 47.6kΩ | CH-CERN-P0001572PV | G | 192.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.45 | 0.4 | 0.51 | 0.62 | 0.74
KODEL-CMS-RE2/2R-TN2 | CH-CERN-P0001533PV | G | 79.4kΩ | CH-CERN-P0001586PV | G | 126kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.36 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 1.13
KODEL-CMS-RE2/2R-TN3 | CH-CERN-P0001521PV | G | 54.2kΩ | CH-CERN-P0001549PV | G | 26kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.41 | 0.83 | 1.07 | 1.45 | 2.43
KODEL-CMS-RE2/2R-TN4 | CH-CERN-P0001505PV | G | 35.4kΩ | CH-CERN-P0001596PV | G | 47.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 0.82 | 1.14
KODEL-CMS-RE2/2R-TN5 | CH-CERN-P0001496PV | G | 68.2kΩ | CH-CERN-P0001601PV | G | 134.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.5
KODEL-CMS-RE2/2R-TN6 | CH-CERN-P0001492PV | G | 35kΩ | CH-CERN-P0001574PV | G | 196kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.59 | 0.83 | 1.1 | 1.47 | 2.03
KODEL-CMS-RE2/2R-TN7 | CH-CERN-P0001509PV | G | 58kΩ | CH-CERN-P0001595PV | G | 30.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.42 | 0.53 | 0.62 | 0.98 | 1.05
KODEL-CMS-RE2/2R-TN8 | CH-CERN-P0001483PV | G | 31.8kΩ | CH-CERN-P0001592PV | G | 25kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.28 | 0.39 | 0.49 | 0.62 | 1.02
KODEL-CMS-RE2/2R-TN9 | CH-CERN-P0001506PV | G | 54.6kΩ | CH-CERN-P0001585PV | G | 24.2kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.22 | 0.38 | 0.51 | 0.65 | 0.92
KODEL-CMS-RE2/2R-TN10 | CH-CERN-P0001486PV | G | 30.4kΩ | CH-CERN-P0001605PV | G | 28.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.3 | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 1.15
KODEL-CMS-RE2/2R-TN11 | CH-CERN-P0001489PV | G | 53.1kΩ | CH-CERN-P0001603PV | G | 27kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.29 | 0.4 | 0.51 | 0.6 | 0.9
KODEL-CMS-RE2/2R-TN12 | CH-CERN-P0001484PV | G | 108.2kΩ | CH-CERN-P0001594PV | G | 23kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.41
KODEL-CMS-RE2/2R-TN13 | CH-CERN-P0001491PV | G | 40.4kΩ | CH-CERN-P0001602PV | G | 29.4kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.2 | 0.3 | 0.47 | 0.8 | 1.04
KODEL-CMS-RE2/2R-TN14 | CH-CERN-P0001513PV | G | 58.6kΩ | CH-CERN-P0001552PV | G | 26.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.24 | 0.48 | 0.62 | 0.88 | 1.95
KODEL-CMS-RE2/2R-TN15 | CH-CERN-P0001503PV | G | 41.3kΩ | CH-CERN-P0001575PV | G | 179.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.41
KODEL-CMS-RE2/2R-TN16 | CH-CERN-P0001498PV | G | 130kΩ | CH-CERN-P0001576PV | G | 217kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.54 | 0.63
KODEL-CMS-RE2/2R-TN17 | CH-CERN-P0001512PV | G | 50.7kΩ | CH-CERN-P0001555PV | G | 29.3kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.39 | 0.45
KODEL-CMS-RE2/2R-TN18 | CH-CERN-P0001495PV | G | 54.5kΩ | CH-CERN-P0001568PV | G | 24.8kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.52 | 0.66
KODEL-CMS-RE2/2R-TN19 | CH-CERN-P0001508PV | G | 39kΩ | CH-CERN-P0001583PV | G | 216.7kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.77
KODEL-CMS-RE2/2R-TN20 | CH-CERN-P0001502PV | G | 38.7kΩ | CH-CERN-P0001570PV | G | 248kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.55 | 0.75
KODEL-CMS-RE2/2R-TN21 | CH-CERN-P0001523PV | G | 78.3kΩ | CH-CERN-P0001593PV | G | 230kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.54
KODEL-CMS-RE2/2R-TN22 | CH-CERN-P0001534PV | G | 68.6kΩ | CH-CERN-P0001556PV | G | 26.5kΩ |  |  |  |  | 2005.06.14 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.54 | 0.73
[9 empty] | 20mbar |  |  | P/T(1002/21C) | P/T(1002/21C) | P/T(1000/20C) | P/T(1000/20C) | (1018/20C)
[6 empty] | kOhm/square |  |  | 15min |  |  | 12 H, begin | 12 H, final | 30 MIN | 36 H, begin | 36 H, final
KODEL-CMS-RE2/2R-TN23 | CH-CERN-P0001540PV | G | 73.7kΩ | CH-CERN-P0001550PV | G | 28.2kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.35 | 0.23
KODEL-CMS-RE2/2R-TN24 | CH-CERN-P0001539PV | G | 30.9kΩ | CH-CERN-P0001563PV | G | 33.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.47 | 1.35
KODEL-CMS-RE2/2R-TN25 | CH-CERN-P0001535PV | G | 84.9kΩ | CH-CERN-P0001545PV | G | 24kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.33
KODEL-CMS-RE2/2R-TN26 | CH-CERN-P0001524PV | G | 107kΩ | CH-CERN-P0001537PV | G | 30kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.64
KODEL-CMS-RE2/2R-TN27 | CH-CERN-P0001546PV | G | 33.5kΩ | CH-CERN-P0001577PV | G | 29kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.26
KODEL-CMS-RE2/2R-TN28 | CH-CERN-P0001520PV | G | 57.3kΩ | CH-CERN-P0001543PV | G | 30.1kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.65 | 0.88
KODEL-CMS-RE2/2R-TN29 | CH-CERN-P0001507PV | G | 160.7kΩ | CH-CERN-P0001553PV | G | 30.4kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.64
KODEL-CMS-RE2/2R-TN30 | CH-CERN-P0001578PV | G | 80.5kΩ | CH-CERN-P0001551PV | G | 23.3kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.38 | 0.71 | 0.92 | 1.21 | 3.13
KODEL-CMS-RE2/2R-TN31 | CH-CERN-P0001536PV | G | 66kΩ | CH-CERN-P0001566PV | G | 32kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.21 | 0.15 | 0.27 | 0.61 | 1.13
KODEL-CMS-RE2/2R-TN32 | CH-CERN-P0001548PV | G | 94kΩ | CH-CERN-P0001544PV | G | 24.2kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.19 | 0.2 | 0.33 | 0.47 | 0.79
KODEL-CMS-RE2/2R-TN33 | CH-CERN-P0001525PV | G | 72kΩ | CH-CERN-P0001546PV | G | 27.2kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.34
KODEL-CMS-RE2/2R-TN34 | CH-CERN-P0001494PV | G | 110kΩ | CH-CERN-P0001565PV | G | 28.3kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.33
KODEL-CMS-RE2/2R-TN35 | CH-CERN-P0001501PV | G | 50.2kΩ | CH-CERN-P0001564PV | G | 27.4kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.64 | 0.55 | 0.91 | 1.65 | 2.38
KODEL-CMS-RE2/2R-TN36 | CH-CERN-P0001499PV | G | 46kΩ | CH-CERN-P0001562PV | G | 305kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.36 | 0.21 | 0.31 | 0.62 | 0.77
KODEL-CMS-RE2/2R-TN37 | CH-CERN-P0001497PV | G | 52.7kΩ | CH-CERN-P0001591PV | G | 376.2kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.45
KODEL-CMS-RE2/2R-TN38 | CH-CERN-P0001532PV | G | 50.2kΩ | CH-CERN-P0001600PV | G | 35kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.31 | 0.19 | 0.28 | 0.42 | 0.35
KODEL-CMS-RE2/2R-TN39 | CH-CERN-P0001504PV | G | 210.2kΩ | CH-CERN-P0001584PV | G | 260.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.32 | 0.34 | 0.46 | 0.65 | 1.06
KODEL-CMS-RE2/2R-TN40 | CH-CERN-P0001522PV | G | 53.5kΩ | CH-CERN-P0001597PV | G | 264.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.21
KODEL-CMS-RE2/2R-TN41 | CH-CERN-P0001541PV | G | 28kΩ | CH-CERN-P0001573PV | G | 28.3kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.43
KODEL-CMS-RE2/2R-TN42 | CH-CERN-P0001510PV | G | 230.2kΩ | CH-CERN-P0001567PV | G | 23kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.35
KODEL-CMS-RE2/2R-TN43 | CH-CERN-P0001490PV | G | 31.4kΩ | CH-CERN-P0001554PV | G | 28.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.06.23 | 0.45 | 0.53 | 0.89 | 1.58 | 2.36
[9 empty] | 20mbar |  |  | P/T(998/23C) | P/T(998/20C) | P/T(998/20C) | P/T(998/20C) | (1001/21C)
[9 empty] | 15min |  |  | 12 H, begin | 12 H, final | 30 MIN | 36 H, begin | 36 H, final
KODEL-CMS-RE2/2R-B1 | CH-CERN-P0001434PV | G | 25.2kΩ | CH-CERN-P0001379PV | G | 20.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.32 | 0.11 | 0.17 | 0.31 | 0.23 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B2 | CH-CERN-P0001442PV | G | 33kΩ | CH-CERN-P0001378PV | G | 23.4kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.64 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.42 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B3 | CH-CERN-P0001396PV | G | 28kΩ | CH-CERN-P0001368PV | G | 31.2kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 2.65 | 0.7 | 0.83 | 1.3 | 0.93 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B4 | CH-CERN-P0001467PV | G | 33.8kΩ | CH-CERN-P0001381PV | G | 32.2kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 1.06 | 0.36 | 0.49 | 0.74 | 0.86 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B5 | CH-CERN-P0001395PV | G | 33.4kΩ | CH-CERN-P0001384PV | G | 30.6kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.92 | 0.33 | 0.51 | 0.6 | 0.48 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B6 | CH-CERN-P0001450PV | G | 34.3kΩ | CH-CERN-P0001359PV | G | 40kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.63 | 0.22 | 0.3 | 0.43 | 0.45 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B7 | CH-CERN-P0001394PV | G | 25.4kΩ | CH-CERN-P0001377PV | G | 34.8kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 1.16 | 0.4 | 0.52 | 0.89 | 0.97 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B8 | CH-CERN-P0001431PV | G | 35.6kΩ | CH-CERN-P0001360PV | G | 25kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 1.47 | 0.51 | 0.71 | 1.04 | 1.37 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B9 | CH-CERN-P0001393PV | G | 35.8kΩ | CH-CERN-P0001353PV | G | 22.4kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 1.44 | 0.62 | 0.74 | 1.03 | 1.06 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B10 | CH-CERN-P0001386PV | G | 48.6kΩ | CH-CERN-P0001352PV | G | 20.4kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.51 | 0.21 | 0.29 | 0.4 | 0.29 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B11 | CH-CERN-P0001376PV | G | 32.4kΩ | CH-CERN-P0001383PV | G | 21.6kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.68 | 0.26 | 0.42 | 0.69 | 0.39 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B12 | CH-CERN-P0001375PV | G | 24.3kΩ | CH-CERN-P0001366PV | G | 21.4kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.46 | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.23 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B13 | CH-CERN-P0001409PV | G | 160kΩ | CH-CERN-P0001373PV | G | 28.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.87 | 0.32 | 0.35 | 0.55 | 0.51 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B14 | CH-CERN-P0001387PV | G | 46.8kΩ | CH-CERN-P0001354PV | G | 27.6kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.66 | 0.25 | 0.33 | 0.43 | 0.32 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B15 | CH-CERN-P0001389PV | G | 66.2kΩ | CH-CERN-P0001371PV | G | 19kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 1.51 | 0.36 | 0.49 | 0.69 | 0.54 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B16 | CH-CERN-P0001385PV | G | 59.6kΩ | CH-CERN-P0001327PV | G | 37kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.96 | 0.37 | 0.48 | 0.65 | 0.62 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B17 | CH-CERN-P0001408PV | G | 40.1kΩ | CH-CERN-P0001326PV | G | 36kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.42 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.22 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B18 | CH-CERN-P0001400PV | G | 40.8kΩ | CH-CERN-P0001406PV | G | 57kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 3.05 | 0.66 | 0.85 | 1.03 | 1.54 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B19 | CH-CERN-P0001390PV | G | 115.2kΩ | CH-CERN-P0001405PV | G | 64.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 1.15 | 0.53 | 0.68 | 0.95 | 0.99 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B20 | CH-CERN-P0001401PV | G | 42.3kΩ | CH-CERN-P0001355PV | G | 35kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.71 | 0.24 | 0.33 | 0.5 | 0.36 |  | P | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B21 | CH-CERN-P0001391PV | G | 50kΩ | CH-CERN-P0001325PV | G | 28.5kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.51 | 0.2 | 0.29 | 0.36 | 0.32
KODEL-CMS-RE2/2R-B22 | CH-CERN-P0001469PV | G | 42kΩ | CH-CERN-P0001323PV | G | 40.2kΩ |  |  |  | N/A | 2005.07.03 | 0.92 | 0.33 | 0.43 | 0.55 | 0.42 |  | P | G
[9 empty] | 20mbar |  |  | P/T(1005/21C) | P/T(1005/21C) | P/T(1006/21C) | P/T(1006/21C) | P/T(1006/20C)
[6 empty] | kOhm/square |  |  | 15min |  |  | 12 H, begin | 12 H, final | 30 MIN | 36 H, begin | 36 H, final |  |  | G | G | G | G
KODEL-CMS-RE2/2R-B23 | CH-CERN-P0001410PV | G | 35.4kΩ | CH-CERN-P0001358PV | G | 43kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.47 | 0.48 | 0.68 | 1.05 | 1.31 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B24 | CH-CERN-P0001454PV | G | 30.5kΩ | CH-CERN-P0001322PV | G | 34.8kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.65 | 0.49 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B25 | CH-CERN-P0001448PV | G | 33.8kΩ | CH-CERN-P0001357PV | G | 35kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.37 | 0.35 | 0.48 | 0.61 | 0.76 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B26 | CH-CERN-P0001411PV | G | 32.4kΩ | CH-CERN-P0001363PV | G | 42kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.75 | 0.66 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B27 | CH-CERN-P0001455PV | G | 33.7kΩ | CH-CERN-P0001407PV | G | 45kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.51 | 0.46 | 0.75 | 1.31 | 1.73 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B28 | CH-CERN-P0001397PV | G | 27.8kΩ | CH-CERN-P0001418PV | G | 37kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.33 | 0.31 | 0.43 | 0.59 | 0.73 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B29 | CH-CERN-P0001392PV | G | 35.4kΩ | CH-CERN-P0001330PV | G | 38kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.49 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B30 | CH-CERN-P0001453PV | G | 52.2kΩ | CH-CERN-P0001328PV | G | 43kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.59 | 0.56 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B31 | CH-CERN-P0001468PV | G | 47.2kΩ | CH-CERN-P0001361PV | G | 32.4kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.55 | 0.59 | 0.75 | 1.06 | 1.06 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B32 | CH-CERN-P0001472PV | G | 27.3kΩ | CH-CERN-P0001382PV | G | 20.4kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.77 | 0.67 | 0.87 | 1.18 | 1.19 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B33 | CH-CERN-P0001432PV | G | 32.6kΩ | CH-CERN-P0001374PV | G | 30.6kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.65 | 0.62 | 0.72 | 0.96 | 1.02 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B34 | CH-CERN-P0001462PV | G | 29.2kΩ | CH-CERN-P0001331PV | G | 16.3kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.51 | 0.62 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B35 | CH-CERN-P0001451PV | G | 25.3kΩ | CH-CERN-P0001365PV | G | 39kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.65 | 0.57 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B36 | CH-CERN-P0001441PV | G | 35.2kΩ | CH-CERN-P0001419PV | G | 36kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.83 | 0.54 | 0.72 | 0.87 | 0.93 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B37 | CH-CERN-P0001435PV | G | 28kΩ | CH-CERN-P0001372PV | G | 19kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.97 | 0.81 | 0.96 | 1.12 | 0.97 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B38 | CH-CERN-P0001470PV | G | 66.2kΩ | CH-CERN-P0001380PV | G | 25kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.66 | 0.47 | 0.57 | 0.68 | 0.64 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B39 | CH-CERN-P0001433PV | G | 22.3kΩ | CH-CERN-P0001370PV | G | 33.9kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.79 | 0.53 | 0.65 | 0.79 | 1.01 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B40 | CH-CERN-P0001417PV | G | 27.2kΩ | CH-CERN-P0001367PV | G | 31.2kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.71 | 0.66 | 0.84 | 1.06 | 1.38 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B41 | CH-CERN-P0001452PV | G | 26kΩ | CH-CERN-P0001369PV | G | 30.4kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | 0.58 | 0.61 |  | P
KODEL-CMS-RE2/2R-B42 | CH-CERN-P0001449PV | G | 39.2kΩ | CH-CERN-P0001329PV | G | 34kΩ |  |  |  |  | 2005.07.11 | 2.81 | 2.12 | 2.42 | 2.75 | 2.53 |  | P
Air bubble at 1-edge 20%