## Argon
flow division | flow rate (L/h) | time (s) | volume (mL) | net volume (mL) | flow rate (ml/s) | flow rate (L/h) | average | average conversion factor | conversion factor
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4832 | 0.89664 | 0
2 | 5 | 80.41 | 100 | 100 | 1.2436 | 4.4771 |  |  | 0.89541
3 | 5 | 79.18 | 200 | 100 | 1.2629 | 4.5466 |  |  | 0.90932
4 | 5 | 80.82 | 300 | 100 | 1.2373 | 4.4543 |  |  | 0.89087
5 | 5 | 80.81 | 400 | 100 | 1.2375 | 4.4549 |  |  | 0.89098
6 | 5 | 86.35 | 500 | 100 | 1.1581 | 4.1691 |  |  | 0.83382
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3931 | 0.84828 | 0
2 | 4 | 103.57 | 100 | 100 | 0.96553 | 3.4759 |  |  | 0.86898
3 | 4 | 105.18 | 200 | 100 | 0.95075 | 3.4227 |  |  | 0.85568
4 | 4 | 106.25 | 300 | 100 | 0.94118 | 3.3882 |  |  | 0.84706
5 | 4 | 109.57 | 400 | 100 | 0.91266 | 3.2856 |  |  | 0.82139
6 | 4 | 127.83 | 500 | 100 | 0.78229 | 2.8162 |  |  | 0.70406
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4985 | 0.83283 | 0
2 | 3 | 136.9 | 100 | 100 | 0.73046 | 2.6297 |  |  | 0.87655
3 | 3 | 144.57 | 200 | 100 | 0.69171 | 2.4901 |  |  | 0.83005
4 | 3 | 151.79 | 300 | 100 | 0.6588 | 2.3717 |  |  | 0.79057
5 | 3 | 143.86 | 400 | 100 | 0.69512 | 2.5024 |  |  | 0.83414
6 | 3 | 147.02 | 500 | 100 | 0.68018 | 2.4486 |  |  | 0.81622
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5932 | 0.79659 | 0
2 | 2 | 212.41 | 100 | 100 | 0.47079 | 1.6948 |  |  | 0.84742
3 | 2 | 228.74 | 200 | 100 | 0.43718 | 1.5738 |  |  | 0.78692
4 | 2 | 229.97 | 300 | 100 | 0.43484 | 1.5654 |  |  | 0.78271
5 | 2 | 233.97 | 400 | 100 | 0.42741 | 1.5387 |  |  | 0.76933
6 | 2 | 237.42 | 500 | 100 | 0.42119 | 1.5163 |  |  | 0.75815
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76141 | 0.76141 | 0
2 | 1 | 464.85 | 100 | 100 | 0.21512 | 0.77444 |  |  | 0.77444
3 | 1 | 465.66 | 200 | 100 | 0.21475 | 0.7731 |  |  | 0.7731
4 | 1 | 472.26 | 300 | 100 | 0.21175 | 0.76229 |  |  | 0.76229
5 | 1 | 489.26 | 400 | 100 | 0.20439 | 0.73581 |  |  | 0.73581
6 | 1 |  | 500 | 100
5 L/h
4 L/h
3 L/h
2 L/h
5 L/h
4 L/h
3 L/h
2 L/h
1 L/h
1 L/h

## Argon-up
flow division | flow rate (L/h) | time (s) | volume (mL) | net volume (mL) | flow rate (ml/s) | flow rate (L/h) | average | average conversion factor | conversion factor
1 | 5 | 80.68 | 100 | 100 | 1.2395 | 4.4621 | 4.1161 | 0.82323 | 0.89241
2 | 5 | 88.44 | 200 | 100 | 1.1307 | 4.0706 |  |  | 0.81411
3 | 5 | 89.98 | 300 | 100 | 1.1114 | 4.0009 |  |  | 0.80018
4 | 5 | 91.58 | 400 | 100 | 1.0919 | 3.931 |  |  | 0.7862
5 | 5 | 96.4 | 500 | 100 | 1.0373 | 3.7344 |  |  | 0.74689
1 | 4 | 88.84 | 100 | 100 | 1.1256 | 4.0522 | 3.6246 | 0.90616 | 1.0131
2 | 4 | 104.88 | 200 | 100 | 0.95347 | 3.4325 |  |  | 0.85812
3 | 4 | 102.52 | 300 | 100 | 0.97542 | 3.5115 |  |  | 0.87788
4 | 4 | 102.79 | 400 | 100 | 0.97286 | 3.5023 |  |  | 0.87557
5 | 4 | 102.48 | 500 | 100 | 0.9758 | 3.5129 |  |  | 0.87822
1 | 3 | 155.66 | 100 | 100 | 0.64243 | 2.3127 | 2.261 | 0.75368 | 0.77091
2 | 3 | 156.51 | 200 | 100 | 0.63894 | 2.3002 |  |  | 0.76672
3 | 3 | 162.85 | 300 | 100 | 0.61406 | 2.2106 |  |  | 0.73687
4 | 3 | 162.12 | 400 | 100 | 0.61683 | 2.2206 |  |  | 0.74019
5 | 3 | 165.39 | 500 | 100 | 0.60463 | 2.1767 |  |  | 0.72556
1 | 2 | 222.55 | 100 | 100 | 0.44934 | 1.6176 | 1.6136 | 0.80714 | 0.80881
2 | 2 | 222.73 | 200 | 100 | 0.44897 | 1.6163 |  |  | 0.80815
3 | 2 | 222.86 | 300 | 100 | 0.44871 | 1.6154 |  |  | 0.80768
4 | 2 | 224.28 | 400 | 100 | 0.44587 | 1.6051 |  |  | 0.80257
5 | 2 | 223.01 | 500 | 100 | 0.44841 | 1.6143 |  |  | 0.80714
1 | 1 | 491.69 | 100 | 100 | 0.20338 | 0.73217 | 0.73595 | 0.73595 | 0.73217
2 | 1 | 491.64 | 200 | 100 | 0.2034 | 0.73224 |  |  | 0.73224
3 | 1 | 492.51 | 300 | 100 | 0.20304 | 0.73095 |  |  | 0.73095
4 | 1 | 481.01 | 400 | 100 | 0.2079 | 0.74843 |  |  | 0.74843
5 | 1 | 484.92 | 500 | 100 | 0.20622 | 0.74239 |  |  | 0.74239
5 L/h
4 L/h
3 L/h
2 L/h
1 L/h

## R134a
flow division | flow rate (L/h) | time (s) | volume (mL) | net volume (mL) | flow rate (ml/s) | flow rate (L/h) | average | average conversion factor | conversion factor
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4047 | 0.88095 | 0
2 |  | 76.7 | 100 | 100 | 1.3038 | 4.6936 |  |  | 0.93872
3 |  | 85.34 | 200 | 100 | 1.1718 | 4.2184 |  |  | 0.84368
4 |  | 81.38 | 300 | 100 | 1.2288 | 4.4237 |  |  | 0.88474
5 |  | 80.13 | 400 | 100 | 1.248 | 4.4927 |  |  | 0.89854
6 |  | 85.81 | 500 | 100 | 1.1654 | 4.1953 |  |  | 0.83906
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6772 | 0.9193 | 0
2 |  | 94.39 | 100 | 100 | 1.0594 | 3.814 |  |  | 0.95349
3 |  | 98.87 | 200 | 100 | 1.0114 | 3.6411 |  |  | 0.91029
4 |  | 98.1 | 300 | 100 | 1.0194 | 3.6697 |  |  | 0.91743
5 |  | 97.69 | 400 | 100 | 1.0236 | 3.6851 |  |  | 0.92128
6 |  | 100.67 | 500 | 100 | 0.99334 | 3.576 |  |  | 0.89401
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9816 | 0.99386 | 0
2 |  | 121.75 | 100 | 100 | 0.82136 | 2.9569 |  |  | 0.98563
3 |  | 120.97 | 200 | 100 | 0.82665 | 2.9759 |  |  | 0.99198
4 |  | 118.14 | 300 | 100 | 0.84645 | 3.0472 |  |  | 1.0157
5 |  | 119.07 | 400 | 100 | 0.83984 | 3.0234 |  |  | 1.0078
6 |  | 123.95 | 500 | 100 | 0.80678 | 2.9044 |  |  | 0.96813
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 1.1486 | 0
2 |  | 157.33 | 100 | 100 | 0.63561 | 2.2882 |  |  | 0
3 |  | 155.5 | 200 | 100 | 0.64309 | 2.3151 |  |  | 1.1441
4 |  | 154.1 | 300 | 100 | 0.64893 | 2.3361 |  |  | 1.1576
5 |  | 157.02 | 400 | 100 | 0.63686 | 2.2927 |  |  | 1.1681
6 |  | 159.72 | 500 | 100 | 0.6261 | 2.2539 |  |  | 1.1464
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 1.2706 | 0
2 |  | 298.67 | 100 | 100 | 0.33482 | 1.2053 |  |  | 1.2053
3 |  | 286.14 | 200 | 100 | 0.34948 | 1.2581 |  |  | 1.2581
4 |  | 282.33 | 300 | 100 | 0.3542 | 1.2751 |  |  | 1.2751
5 |  | 280.13 | 400 | 100 | 0.35698 | 1.2851 |  |  | 1.2851
6 |  | 270.84 | 500 | 100 | 0.36922 | 1.3292 |  |  | 1.3292

## Argon (2)
flow division | flow rate (L/h) | time (s) | volume (mL) | net volume (mL) | flow rate (ml/s) | flow rate (L/h) | average | average conversion factor | conversion factor
1 | 25 | 13.65 | 100 | 100 | 7.326 | 26.3736 | 24.2835 | 0.97134 | 1.0549
2 | 25 | 15.56 | 200 | 100 | 6.4267 | 23.1362 |  |  | 0.92545
3 | 25 | 14.81 | 300 | 100 | 6.7522 | 24.3079 |  |  | 0.97232
4 | 25 | 15.44 | 400 | 100 | 6.4767 | 23.3161 |  |  | 0.93264
5 | 25 | 15.99 | 500 | 100 | 6.2539 | 22.5141 |  |  | 0.90056
1 | 20 | 19.35 | 100 | 100 | 5.168 | 18.6047 | 18.5235 | 0.92617 | 0.93023
2 | 20 | 18.76 | 200 | 100 | 5.3305 | 19.1898 |  |  | 0.95949
3 | 20 | 19.85 | 300 | 100 | 5.0378 | 18.136 |  |  | 0.9068
4 | 20 | 19.82 | 400 | 100 | 5.0454 | 18.1635 |  |  | 0.90817
5 | 20 | 20.28 | 500 | 100 | 4.931 | 17.7515 |  |  | 0.88757
1 | 15 | 26.8 | 100 | 100 | 3.7313 | 13.4328 | 13.7865 | 0.9191 | 0.89552
2 | 15 | 24.76 | 200 | 100 | 4.0388 | 14.5396 |  |  | 0.96931
3 | 15 | 26.03 | 300 | 100 | 3.8417 | 13.8302 |  |  | 0.92201
4 | 15 | 26.98 | 400 | 100 | 3.7064 | 13.3432 |  |  | 0.88955
5 | 15 | 26.99 | 500 | 100 | 3.7051 | 13.3383 |  |  | 0.88922
1 | 10 | 39.56 | 100 | 100 | 2.5278 | 9.1001 | 9.0621 | 0.90621 | 0.91001
2 | 10 | 37.73 | 200 | 100 | 2.6504 | 9.5415 |  |  | 0.95415
3 | 10 | 41.15 | 300 | 100 | 2.4301 | 8.7485 |  |  | 0.87485
4 | 10 | 40.64 | 400 | 100 | 2.4606 | 8.8583 |  |  | 0.88583
5 | 10 | 41.25 | 500 | 100 | 2.4242 | 8.7273 |  |  | 0.87273
1 | 5 | 85.8 | 100 | 100 | 1.1655 | 4.1958 | 4.1649 | 0.83298 | 0.83916
2 | 5 | 83.9 | 200 | 100 | 1.1919 | 4.2908 |  |  | 0.85816
3 | 5 | 87.48 | 300 | 100 | 1.1431 | 4.1152 |  |  | 0.82305
4 | 5 | 88.72 | 400 | 100 | 1.1271 | 4.0577 |  |  | 0.81154
5 | 5 | 89.95 | 500 | 100 | 1.1117 | 4.0022 |  |  | 0.80044
25 L/h
20 L/h
15 L/h
10 L/h
5 L/h

## Argon(2-up)
flow division | flow rate (L/h) | time (s) | volume (mL) | net volume (mL) | flow rate (ml/s) | flow rate (L/h) | average | average conversion factor | conversion factor
1 | 25 | 16.26 | 100 | 100 | 6.1501 | 22.1402 | 24.155 | 0.9662 | 0.88561
2 | 25 | 15.63 | 200 | 100 | 6.398 | 23.0326 |  |  | 0.92131
3 | 25 | 14.01 | 300 | 100 | 7.1378 | 25.6959 |  |  | 1.0278
4 | 25 | 13.98 | 400 | 100 | 7.1531 | 25.7511 |  |  | 1.03
5 | 25 | 13.71 | 500 | 100 | 7.2939 | 26.2582 |  |  | 1.0503
1 | 20 | 21.47 | 100 | 100 | 4.6577 | 16.7676 | 17.4468 | 0.87234 | 0.83838
2 | 20 | 18.69 | 200 | 100 | 5.3505 | 19.2616 |  |  | 0.96308
3 | 20 | 20.96 | 300 | 100 | 4.771 | 17.1756 |  |  | 0.85878
4 | 20 | 21.71 | 400 | 100 | 4.6062 | 16.5822 |  |  | 0.82911
5 | 20 | 19.46 | 500 | 100 | 5.1387 | 18.4995 |  |  | 0.92497
1 | 15 | 21.63 | 100 | 100 | 4.6232 | 16.6436 | 16.6436 | 1.1096 | 1.1096
2 | 15 | 27.23 | 200 | 100 | 4.6232 | 16.6436 |  |  | 1.1096
3 | 15 | 27.9 | 300 | 100 | 4.6232 | 16.6436 |  |  | 1.1096
4 | 15 | 27.61 | 400 | 100 | 4.6232 | 16.6436 |  |  | 1.1096
5 | 15 | 28.28 | 500 | 100 | 4.6232 | 16.6436 |  |  | 1.1096
1 | 10 | 37.61 | 100 | 100 | 2.6589 | 9.5719 | 8.4608 | 0.84608 | 0.95719
2 | 10 | 45.1 | 200 | 100 | 2.2173 | 7.9823 |  |  | 0.79823
3 | 10 | 43.2 | 300 | 100 | 2.3148 | 8.3333 |  |  | 0.83333
4 | 10 | 45.25 | 400 | 100 | 2.2099 | 7.9558 |  |  | 0.79558
5 | 10 | 37.25 | 500 | 100 | 2.6846 | 9.6644 |  |  | 0.96644
1 | 5 | 80.68 | 100 | 100 | 1.2395 | 4.4621 | 4.1161 | 0.82323 | 0.89241
2 | 5 | 88.44 | 200 | 100 | 1.1307 | 4.0706 |  |  | 0.81411
3 | 5 | 89.98 | 300 | 100 | 1.1114 | 4.0009 |  |  | 0.80018
4 | 5 | 91.58 | 400 | 100 | 1.0919 | 3.931 |  |  | 0.7862
5 | 5 | 96.4 | 500 | 100 | 1.0373 | 3.7344 |  |  | 0.74689
25 L/h
20 L/h
15 L/h
10 L/h
5 L/h